项目编号：ky2024021

开江县人民医院

内镜消洗设备项目竞争性谈判采购公告

竞争性谈判采购招标文件

招标人：开江县人民医院

2024年12月

# 第一章  招标邀请函

## 一、项目概况

项目编号：ky2024021

项目名称：开江县人民医院内镜消洗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：250000.00元

最高限价：250000.00元

采购需求：开江县人民医院内镜消洗设备采购项目，具体内容详见清单

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求（需实质性响应）：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和相关能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据比选项目提出的特殊要求：若采购产品为医疗器械的，比选申请人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册/备案凭证。

## 三、获取采购文件和获取方式

时间：2024年12月31日至2025年1月8日。获取方式：开江县人民医院官网（www.sckjxrmyy.com）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年1月8日15点00分（北京时间）

地点：开江县人民医院新区急救中心三楼监察室

## 五、开启

2025年1月8日15:30（北京时间）在开江县人民医院四楼会议室开启。

## 六、谈判原则

1、满足“招标文件”的全部要求；

2、有2次报价机会，投标价格最低者中标。

## 七、联系方式

采购人信息

名 称：开江县人民医院

地 址：开江县龙池街72号

项目联系人：刘先生  13882818757

赵先生  13408182200

# 第二章  投标人须知

## 投标费用

无论是否中标，投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 投标资质

合格的投标人应具备承担招标项目的能力，具体符合下列条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和相关能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据比选项目提出的特殊要求：若采购产品为医疗器械的，比选申请人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册/备案凭证。

## 招标文件

1．招标文件由招标项目书、投标人须知、招标有关内容及要求、商务条款及要求、投标文件格式等组成。

2．开江县人民医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 投标

1．投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）项目技术要求、主要条款及商务要求报价表；

（2）投标函；

（3）承诺函；

（4）投标人法定代表人亲笔签署的法定代表人授权委托书；

（5）投标人授权代理人身份证明；

2. 投标保证金

本项目无投标保证金。

3．投标文件的份数和签署

（1）投标文件一式两份，其中正本壹份，副本壹份。

（2）项目技术要求、合同主要条款及商务要求报价表应由投标人授权代表签名并每页加盖公章。

4．投标报价

（1）投标人应严格按照《投标文件格式》的“项目技术要求、主要条款及商务要求报价表”的格式认真填写。

（2）投标人的报价，含设备购置费、运输费、安装费、调试费、售后服务费、税费以及其他一切费用。

（3）投标报价若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。

5．投标文件密封与标记

投标文件的正本、副本均应用密封袋分别密封。封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖投标人公章或法人授权代表签字。

6．无效投标

发生下情况之一者，视为无效投标：

(1)投标文件逾期送达；

(2)投标文件未按规定密封；

(3)投标人法定代表人或法人授权代表未参加开标会。

## 中标通知

1．定标结束3个工作日内，开江县人民医院将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2．开江县人民医院在发出《中标通知书》的同时，应将招标结果公示在开江县人民医院官网（www.sckjxrmyy.com）。

3．《中标通知书》将作为签订合同的依据。

## 签订合同

1．中标人按《中标通知书》指定时间、地点与需方签订合同。

2．招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．如中标人放弃中标项目或在签订合同中改变中标状态时，由谈判小组根据中标候选人的排名重新确定中标人，并签订合同。

4．合同生效条款由双方约定。

# 第三章 采购项目服务内容、服务要求及其他商务要求

- 一、项目概述

- 开江县人民医院内镜消洗设备。

- 二主要技术规格及系统参数要求

（一）采购内容：内镜消洗设备。

（二）器械清单、技术要求及系统参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动内镜纯水机 | 1台 |  |
| 2 | 内镜消洗工作站 | 1台 |  |
| 3 | 全自动软式内镜消洗消毒器 | 1台 |  |

1、全自动内镜纯水机

产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。产水量：   500  L/h

- （1）产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

- （2）系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- （3）主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。

- （4）运行方式：系统相关设备受“运行时间、水箱液位、压力”联锁控制自动运行。

- （5）整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

- （6）系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

- （7）系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入。

- （8）主机系统管件采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

- （9）预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。

- （10）控制阀选用知名品牌全自动多功能控制阀，采用微电脑控制。

- （11）反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- （12）反渗透系统采用知名品牌反渗透膜元件，稳定脱除率99.5%（材质：芳香族聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

- （13）纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器，避免细菌及微生物的滋生。

- （14）纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间。

- （15）具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- （16）产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

- （17）电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

2、内镜清洗工作站

- （1）清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

- （2）干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

- （3）功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m 。

- （4）清洗槽规格尺寸要求：（根据方案图确定槽体尺寸，并提供现场图纸）

- （5）柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告）

- （6）管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。

- （7）控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。

- （8）供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

- （9）不锈钢水龙头：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

- （10）中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

- 3、全自动软式内镜清洗消毒器

- （1）消毒剂储存箱容量	≤12L

（2）适酶储存箱容量	≤2.5L

（3）酒精储存箱容量	≤1L

（4）测漏压力传感器	采用日本SMC压力传感器

（5）电磁阀	采用日本SMC电磁阀

（6）排水装置	采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

（7）水过滤器	设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件；

（8）每次处理镜子数量	2-4条软式内镜

（9）洗消槽结构	双缸

（10）测漏功能	"具有全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

（11）消耗水量	每清洗消毒循环水耗量25-45L

（12）自身消毒功能	具备彻底的自身消毒功能，可将包含0.2μm除菌水过滤器在内的所有进水管路、消毒循环管路等进行彻底的自身消毒；具备第三方检测报告，证明设备自身消毒功能可灭杀管路中的所有大肠杆菌、铜绿假单胞菌，证明最终漂洗水的微生物计数小于1CFU/100mL；提供第三方检测报告作为证明文件。

（12）两种自身消毒模式	自身消毒模式设置有“本机消毒液”、“其它消毒液”两种模式；选择“本机消毒液”模式，可利用临期过期消毒液进行设备自消毒，降低耗材使用成本；选择“其它消毒液”模式，可使用含氯消毒剂等消毒液进行设备自消毒，避免耐药菌的产生；提供第三方检测报告作为证明文件。

（13）软镜内通道循环泵	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

（14）内管腔增压泵压力监测	通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

（15）空气干燥功能	可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔；

（16）酒精干燥功能	有

（17）双级旋转喷淋清洗	设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；提供第三方检测报告作为证明文件。

（18）消毒剂加热	可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

（19）消毒剂自动取样功能	通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

（20）消毒剂添加排放	设备自动对消毒液进行添加和排放

（21）全封闭消毒	洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

（22）彻底消毒，无消毒死角	可实现内镜内外表面、洗消槽及密封门全方位、彻底的清洗和消毒，提供按照GB/T 35267-2017的要求进行清洗效果的检测报告；提供按照GB/T38497-2020的要求对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3以及对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5的检测报告。

（23）无菌水漂洗	消毒后漂洗用水的细菌总数＜10CFU/100mL，100mL水中不含铜绿假单胞菌和（非典型）分枝杆菌，内毒素含量应不超过0.25EU/mL

（24）多步终末漂洗，避免消毒液残留	消毒后进行多步末漂洗，彻底去除消毒液残留，避免残留的消毒液对人体黏膜造成损伤，具有第三方检测报告，证明过氧乙酸消毒液的残留量不超过3ppm，证明邻苯二甲醛消毒液的残留量不超过0.01%，戊二醛消毒液的残留量不超过0.02%。

（25）消毒剂不足报警	有

（26）清洗液不足报警	有

（27）酒精不足报警	有

（28）水压低报警	有

（29）消毒次数记录	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

（30）过程数据打印	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

（31）控制系统	采用PLC控制

（32）中文触摸屏显示	采用5.0英寸彩色触摸屏显示；

（33）设备状态颜色识别	通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。

（34）程序运行倒计时功能	精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

（35）一键启动功能	可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序，方便快捷

（36）显示屏显示内容	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

（37）管理员权限设置	产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；监督人员拥有二级权限，可进行程序参数调整；技术人员拥有三级权限，可更改设备内部参数；

（38）自动门、脚踏开门	自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

（39）玻璃门	采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

（40）关门保护功能	自动门关门过程中具备障碍保护功能；若关门过程中发生挤压，会自动触发门障碍报警，门自动弹开，避免人员伤害及物品损失，提供第三方检测报告。

- 三、商务要求

1、付款方式：合同约定。

2、合同分包：本项目不允许分包。

3、合同转包：本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。

4、验收方式和验收标准：

（1）验收方式：由采购人组织验收小组进行验收。

（2）验收标准：《医疗器械监督管理条例》等政策法规等的相关规定。

# 第四章 投标文件格式

- 一、项目技术要求、主要条款及商务要求报价表（模板）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动软式内镜消洗消毒器 | 1台 |  |
| 2 | 内镜消洗工作站 | 1台 |  |
| 3 | 全自动内镜纯水机 | 1台 |  |
| 合计： 元 |  |  |  |

注：1、须按投标文件“第四章招标清单” 逐条进行响应。

- 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：

- 二、承诺函（模板）

开江县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）满足参加本次采购相关政策法规；

（八）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如竞争性谈判文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司、及我公司法定代表人/主要负责人在前3年内无行贿犯罪记录，成交后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人。

九、一旦我方确定为配送商，保证在合同签字生效后在合同执行期内，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

十、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞争性谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

十一、我方完全理解采购人不一定将最低报价的供应商作为中标人的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

日    期：

三、投  标  函

致：开江县人民医院：

根据贵方为的投标邀请，签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表投标人

（投标人名称、地址）提交招标文件规定的全部内容的文件正本壹份和副本壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提供和交付的项目投标总价为      元（人民币小写），即        （人民币大写）。

2．投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．其投标自开标日起有效期为  10  个工作日。

5．投标人同意提供按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

（公章）：

日期：年月日

全权代表签字：

四、 投标资格证明文件

（以下资格证明文件未明确要求原件的，均可提供复印件，但必须加盖投标人单位鲜章）

开江县人民医院：

关于贵方于  年  月  日投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标清单中规定的（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．投标人必须提供工商营业执照和税务登记证，法人代码证、公司资质证明材料；

2、投标人认为有必要提供的其它证明文件；

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

名称：

地址：

授权签署本资格文件人：

签字：

附件1：公司营业执照副本复印件

五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名及身份证号码）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

六、投标人法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（招标人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

- 七、投标人法定代表人和授权代理人身份证明

（身份证正反面复印件）